Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Punktacja	Parametr oferowany	Ocena 
(wypełnia Zamawiający) 	
I informacje ogólne 	
1.		Deklaracja zgodności na cały aparat podłogowy kostno-płucny (łącznie z detektorem), nie osobne dokumenty na elementy składowe. 	TAK, załączyć	Bez punktacji			
2.		Oferowany system fabrycznie wyposażony w detektor cyfrowy oraz zintegrowaną stację technika, nie dopuszcza się aparatów ucyfrowionych detektorami.  	TAK	Bez punktacji			
3.		Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej aparatu RTG za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami VPN łącze.	TAK	Bez punktacji			
4.		Gwarancja na cały system RTG minimum 24 miesiące.	TAK	Bez punktacji			
5.		Licencja DICOM na podłączenie urządzenia. Integracja, konfiguracja, testy komunikacji urządzenia z systemem RIS/PACS. Gwarancja na serwis udzielonych licencji min. 24 miesiące.	TAK	Bez punktacji			
6.		Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2019	TAK	Bez punktacji			
CYFROWY, KOSTNO - PŁUCNY APARAT  PODŁOGOWY 	
II  KOLUMNA PODŁOGOWA lampy RTG	
7.		Kolumna z lampą mocowany na podłodze, niezależnie do stołu	TAK	Bez punktacji			
8.		Zakres ruchu wózka kolumną lampy – wzdłuż.	 150 cm	Bez punktacji			
9.		Zakres pionowego ruchu lampy. 	≥ 145 cm	Bez punktacji			
10.		Najniższe położenie ogniska od podłogi	≤ 35 cm	Bez punktacji			
11.		Zakres obrotu kolumny lampy wokół osi pionowej. 	 300	Bez punktacji			
12.		Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej.	 +/- 135	Bez punktacji			
13.		Wielofunkcyjny, panel LCD zlokalizowany na kołpaku umożliwiający odczyt parametrów ekspozycji min 10”. 	TAK	Bez punktacji			
14.		Modyfikacja pojedynczych parametrów ekspozycji (bez konieczności zmiany programu anatomicznego): min. kV, mAs oraz wybór komór AEC bezpośrednio z dotykowego panelu sterującego usytuowanego na kołpaku lampy rtg.	TAK	Bez punktacji			
15.		Na panelu przy lampie rtg wyświetlany obrazkowy przewodnik w ustawianiu pacjenta do danego badania oraz sposób kolimacji w celu standaryzacji badań	TAK/NIE	Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt			
16.		Wyświetlenie odległości SID. 	TAK	Bez punktacji			
17.		Max SID uzyskiwane do detektora w stole	≥115 cm	≥130 cm – 5 pkt
<130 cm – 0 pkt			
18.		Lampa rtg automatycznie śledzi zmianę wysokości stołu oraz statywu utrzymując stałe SID.	TAK	Bez punktacji			
  III  Lampa  RTG  i  kolimator	
19.		Wielkość ogniska małego 
(Zgodnie z IEC 60336)	≤ 0,6	Bez punktacji			
20.		Wielkość ogniska dużego 
(Zgodnie z IEC 60336)	≤ 1,2	Bez punktacji			
21.		Nominalna moc ogniska małego wg IEC.	≥ 30 kW	Bez punktacji			
22.		Nominalna moc ogniska dużego wg IEC.	≥ 80 kW	Bez punktacji			
23.		Pojemność cieplna anody. 	≥ 350 kHU	Bez punktacji			
24.		Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg.	≥ 1,3 MHU	Bez punktacji			
25.		Szybkość wirowania anody ≥ 2700 obr./min	TAK	Bez punktacji			
26.		Miernik dawki (DAP). 	TAK	Bez punktacji			
27.		Ustawianie dodatkowej filtracji w kolimatorze. 	TAK	Bez punktacji			
28.		Zakres obrotu kolimatora	 +/- 45	Bez punktacji			
29.		Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji i liniowym laserem. 	TAK	Bez punktacji			
30.		Automatyczna, wstępna kolimacja zgodnie z programem anatomicznym.  	TAK/NIE	Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt			
31.		Zintegrowana w kolimatorze kamera do podglądu pacjenta (do kontrolowania jego stanu i ułożenia), obraz wyświetlany na stacji technika	TAK/NIE	Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt			
IV Generator  RTG	
32.		Generator wysokiej częstotliwości min 100 kHz	TAK	Bez punktacji			
33.		Moc generatora 
(zgodnie z normą IEC 601).	≥ 50 kW	Bez punktacji			
34.		Max prąd w radiografii.	≥ 550 mA	Bez punktacji			
35.		Zakres wartości mAs.	min  0,5 - 800 mAs	Bez punktacji			
36.		Zakres napięć w radiografii.	min 40 - 150 kV	Bez punktacji			
37.		Programy anatomiczne	≥ 200	Bez punktacji			
  V  Uniwersalny stół diagnostyczny	
38.		Stół stacjonarny. 	TAK	Bez punktacji			
39.		Blat pływający.	TAK	Bez punktacji			
40.		Minimalna wysokość blatu od podłogi.	≤ 55 cm	Bez punktacji			
41.		Maksymalna wysokość blatu od podłogi. 	≥ 90 cm	Bez punktacji			
42.		Długość blatu stołu.	≥ 210 cm	Bez punktacji			
43.		Szerokość blatu stołu. 	≥ 80 cm	Bez punktacji			
44.		Zakres ruchu wzdłużnego blatu.	≥ 65 cm	Bez punktacji			
45.		Zakres ruchu poprzecznego blatu.	≥ 25 cm	Bez punktacji			
46.		Max. obciążenie blatu stołu w pozycji środkowej. 	≥ 300 kg	Bez punktacji			
47.		Odległość zewnętrzna powierzchnia płyty stołu – detektor.	≤ 7,5 cm	Bez punktacji			
48.		Pochłanialność blatu - ekwiwalent Al 
(wg EN/IEC 60601-1-3).	≤ 0,7 mm Al	Bez punktacji			
49.		Kratka przeciwrozproszeniowa, możliwość wyciągania bez pomocy narzędzi.	TAK, podać parametry	Bez punktacji			
50.		Układ AEC w stole, min 3 komory.	TAK	Bez punktacji			
51.		Przełączniki nożne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców blatu. 	TAK	Bez punktacji			
52.		Szuflada w stole śledzi ruch lampy wzdłuż osi długiej stołu z zachowaniem synchronizacji promień centralny - środek detektora	TAK	Bez punktacji			
53.		Szuflada w stole śledzi ruch lampy podczas kątowania lampy (np. do zdjęć miednicy) z zachowaniem synchronizacji promień centralny - środek detektora	TAK/NIE	Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt			
54.		Uchwyt dla pacjenta min 1 szt.	TAK	Bez punktacji			
  VI Statyw do zdjęć odległościowych	
55.		Statyw mocowany do podłogi.	TAK	Bez punktacji			
56.		Minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi. 	≤ 35 cm	Bez punktacji			
57.		Maksymalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi. 	≥ 175 cm	Bez punktacji			
58.		Układ AEC w statywie, min 3 komory.	TAK	Bez punktacji			
59.		Kratka przeciwrozproszeniowa lub zestaw kratek umożliwiająca wykonanie zdjęcia płuc min. z 180 cm oraz projekcji z SID 115 cm.	TAK, podać parametry	Bez punktacji			
60.		Możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi.	TAK	Bez punktacji			
61.		Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al. 	≤ 0,7 mm Al	Bez punktacji			
62.		Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora.	≤ 6 cm	Bez punktacji			
63.		Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych.	TAK	Bez punktacji			
64.		Bezprzewodowy pilot do zdalnej zmiany wysokości statywu 	TAK/NIE	Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt			
65.		Możliwość wyboru na bezprzewodowym pilocie przejazdu do min. 2 wstępnie zaprogramowanych pozycji statywu	TAK/NIE	Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt			
66.		Min. na statywie znacznik świetlny stanu w jakim znajduje się aparat – co najmniej „gotowy do ekspozycji” oraz „ekspozycja w trakcie”	TAK/NIE	Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt			
  VII Detektor BEZPRZEWODOWY	
67.		Detektor bezprzewodowy.	Podać model	Bez punktacji			
68.		Detektor do stosowania w stole, w statywie oraz poza nimi (pacjenci na wózkach itp.).	TAK	Bez punktacji 			
69.		Detektor bezprzewodowy.	TAK	Bez punktacji			
70.		Wymiary pola aktywnego detektora. 	≥ 42 cm x 34 cm	Bez punktacji			
71.		Materiał scyntylatora – CsI.	TAK	Bez punktacji			
72.		Rozdzielczość detektora (liczba pikseli). 	≥ 5,5 mln	Bez punktacji			
73.		Rozmiary piksela. 	≤ 150 µm	Bez punktacji			
74.		Głębokość akwizycji.  	≥ 16 bit	Bez punktacji			
75.		Maksymalna waga detektora.	≤ 3,5 kg	Bez punktacji			
76.		Maksymalny udźwig detektora dla pacjenta leżącego na nim (przy wolnej ekspozycji).	≥ 150 kg	Bez punktacji			
77.		DQE 	≥ 65 %	Bez punktacji			
78.		Materiał scyntylatora – CsI.	TAK	Bez punktacji			
79.		Zewnętrzna (np. nastołowa) ładowarka akumulatora detektora oraz łącznie min. 2 akumulatory	TAK
	Bez punktacji			
80.		Dodatkowa osłona do zdjęć pod obciążeniem	TAK	Bez punktacji			
  VIII Konsola technika RTG APARATU KOSTNOPŁUCNEGO	
81.		Konsola technika obsługiwana min. przy pomocy klawiatury i myszki.	TAK	Bez punktacji			
82.		Monitor dotykowy min. 23”	TAK	Bez punktacji			
83.		Pamięć obrazów diagnostycznych (ilość obrazów). 	≥ 5000	Bez punktacji			
84.		Czas od wykonania ekspozycji do pokazania podglądu obrazu	≤ 4 s	Bez punktacji			
85.		Czas od wykonania ekspozycji do pokazania obrazu w pełnej jakości. 	≤ 12 s	Bez punktacji			
86.		Wybór i konfiguracja programów anatomicznych w tym programów dziecięcych	TAK	Bez punktacji			
87.		W ramach programów anatomicznych automatyczne ustawianie parametrów pracy generatora.	TAK	Bez punktacji			
88.		Po wykonaniu zdjęcia dane ekspozycyjne z generatora jak kV oraz mAs są automatycznie (bez udziału technika) zapamiętywane w nagłówku obrazu w formacie DICOM.	TAK	Bez punktacji			
89.		Indywidualne konta dla każdego użytkownika z indywidualnym hasłem do logowania do stacji technika  	TAK	Bez punktacji			
90.		Nagrywarka CD i / lub DVD.	TAK	Bez punktacji			
91.		Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS / RIS oraz manualna.	TAK	Bez punktacji			
92.		Obsługa protokołów DICOM:
• DICOM Send
• DICOM Print
• DICOM Storage Commitment
• DICOM Worklist / MPPS
• DICOM Structured Report	TAK	Bez punktacji			
93.		Funkcje obróbki obrazów, min:
• obrót obrazów
• lustrzane odbicie
• powiększenie (zoom)
• funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu)
• wyświetlanie znaczników.	TAK	Bez punktacji			
94.		Analiza zdjęć odrzuconych.	TAK	Bez punktacji			

Wymagania odnośnie systemu informatycznego
Lp. 	
Minimalne wymagane parametry	Parametr wymagany	
Punktacja	Parametr oferowany	Ocena (wypełnia Zamawiający)	
1. 	Obudowa możliwość rozbudowy macierzy:
1) System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w standardowej szafie rack 19” z zajętością maks. 2U w tej szafie.
2) Obudowa pojedynczego modułu rozwiązania – półka dyskowa, moduł kontrolerów -musi zawierać układ nadmiarowy dla modułów zasilania i chłodzenia umożliwiający wymianę tych elementów w razie awarii bez konieczności wyłączania macierzy
3) Macierz musi posiadać widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii/macierzy;
4) Macierz nie może zawierać elementów typu bateria/akumulator wymagających jakiegokolwiek reżimu obsługowego: wymiana, przełączanie, ładowanie (np. nie dopuszcza się podtrzymania bateryjnego cache kontrolerów itp.) ;
5) Rozbudowa o dodatkowe moduły dyskowe (półki dyskowe) dla obsługiwanych dysków musi odbywać się wyłącznie poprzez zakup takich modułów tj. bez konieczności zakupu dodatkowych licencji lub specjalnego oprogramowania aktywującego proces rozbudowy;
6) Moduły (półki dyskowe) dla rozbudowy o dodatkowe dyski i przestrzeń dyskową muszą zapewniać możliwość instalacji co najmniej 24 dysków twardych 2,5” w półce o zajętości instalacyjnej nie większej niż 2U w szafach przemysłowych standardu 19”;
7) Macierz musi umożliwiać obsługę i rozbudowę do co najmniej 96 dysków twardych w jednym urządzeniu (zarządzane przez parę kontrolerów)
8) Połączenia pomiędzy półkami dyskowymi muszą zapewniać brak pojedynczego punktu awarii;	Tak	Bez punktacji			
2. 	Pojemność:
1) System musi umożliwiać instalację dysków wykonanych w technologii hot-plug i wyposażonych w podwójny interfejs SAS 6Gbps, 
3) Macierz musi umożliwiać obsługę co najmniej 8 dysków SSD;
4) Macierz musi być dostarczona z zainstalowanymi dyskami:  4 dyski NLSAS SSD 3.5” 7.2k  o pojemności 2TB każdy 	Tak	Bez punktacji			
3. 	Kontrolery:
1) System musi posiadać 2 kontrolery pracujące w układzie nadmiarowym typu active-active i bez konieczności stosowania zewnętrznych połączeń kablowych pomiędzy nimi, z minimum 4GB pamięci podręcznej Cache w każdym kontrolerze; 
2) W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone metodą trwałego zapisu na dysk lub równoważny nośnik;
3) Kontrolery muszą posiadać możliwość ich wymiany bez konieczności wyłączania zasilania całego urządzenia 
4) Macierz musi pozwalać na wymianę kontrolera RAID bez utraty danych zapisanych na dyskach nawet w przypadku konfiguracji z jednym kontrolerem RAID;
5) W układzie z zainstalowanymi dwoma kontrolerami RAID zawartości pamięci podręcznej obydwu kontrolerów musi być identyczna tzw. cache mirror. 
6) Każdy z kontrolerów RAID musi posiadać dedykowane min. 2 interfejsy RJ-45 Ethernet obsługujący połączenia z prędkością 1 Gb/s - dla zdalnej i lokalnej komunikacji z oprogramowaniem zarządzającym i konfiguracyjnym macierzy	Tak	Bez punktacji			
4. 	Interfijsy:
1) Oferowana macierz musi być dostarczona w konfiguracji z  minimum 2 iSCSI 1Gb/s  na każdy kontroler macierzy, do podłączenia serwerów bezpośrednio lub do dołączenia do sieci LAN;	Tak	Bez punktacji			
5. 	Poziomy RAID:
Macierz musi zapewniać poziom zabezpieczenia danych na dyskach definiowany poziomami RAID: 0, 1,1+0, 5, 5+0, 6 	Tak	Bez punktacji			
6. 	Wspierane dyski:
Oferowany model macierzy musi wspierać dyski:
1) dyski SAS wykonane w technologii hot-plug o pojemnościach o prędkościach obrotowych 10000 i 15000 obrotów na minutę,
2) dyski NL-SAS (NearLine SAS) wykonane w technologii hot-plug o prędkości obrotowej 7200 obrotów na minutę,
3) dyski SSD wykonane w technologii hot-plug – minimum 8szt na macierz;
3) interfejsy obsługiwanych dysków muszą być wyposażone w minimum 2 porty pracujące w reżimie full-duplex (jednoczesna transmisję danych przez dwa porty)  
4) Macierz musi wspierać mieszaną konfigurację dysków SSD, SAS i NearLine SAS w obrębie pojedynczego modułu obudowy
5) Macierz musi wspierać mechanizm automatycznej przedawaryjnej migracji zapisów i składowanych danych na dysk zapasowy.  
6) Macierz musi wspierać technologię energooszczędne typu Drive Spin Down lub wyłączanie dysków nieaktywnych w trybie ręcznym i automatycznym z wykorzystaniem mechanizmu typu ‘time scheduler’ czyli w zadanym i/lub  powtarzalnym oknie czasowym.
7) Macierz musi umożliwiać definiowanie i obsługę dysków zapasowych tzw. hot-spare w trybach:
- hot-spare dedykowany dla zabezpieczenia tylko wybranej grupy dyskowej RAID
- hot-spare dla zabezpieczania dowolnej grypy dyskowej RAID.
8) Macierz musi pozwalać na skonfigurowanie dowolnego dysku hot-plug dostarczonego w rozwiązaniu do roli dysku zapasowego jak w pkt.7
9) W przypadku awarii dysku fizycznego i wykorzystania wcześniej skonfigurowanego  dysku zapasowego wymiana uszkodzonego dysku na sprawny nie może powodować powrotnego kopiowania danych z dysku hot-spare na wymieniony dysk (tzw. BackLessCopy)	Tak	Bez punktacji			
7. 	Opcje software’owe:
1) Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych (snapshot) z licencją na minimum 1024 kopie migawkowych.
2) Macierz musi wspierać Microsoft Volume ShadowCopy Services (VSS)
3) Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie min. 1024 woluminów  (LUN) 
4) Macierz musi umożliwiać podłączenie logiczne z serwerami i stacjami poprzez minimum 4 ścieżki SAS;
5) Macierz musi umożliwiać aktualizację oprogramowania wewnętrznego i kontrolerów RAID bez konieczności wyłączania macierzy lub bez konieczności wyłączania ścieżek dla podłączonych stacji/serwerów;
6) Macierz musi umożliwiać rozproszenie alokacji danych dla pojedynczego woluminu LUN na maksymalnej liczbie obsługiwanych dysków HDD.
7) Oferowany model macierzy musi obsługiwać mechanizmy Thin Provisioning czyli przydziału dla obsługiwanych środowisk woluminów logicznych o sumarycznej pojemności większej od sumy pojemności dysków fizycznych zainstalowanych w macierzy – wymagana jest obsługa minimum 64 pól ThinProvisioning w rozwiązaniu.
8) Macierz musi umożliwiać dokonywanie w trybie on-line (tj. bez wyłączania zasilania i bez przerywania przetwarzania danych w macierzy) operacji:
- zmiana rozmiaru woluminu,
- zmiana poziomu RAID,
- zmiana technologii dysków dla danej grupy RAID,
- dodawanie nowych dysków do istniejącej grupy dyskowej,
9) Macierz musi posiadac wsparcie dla systemów operacyjnych: MS Windows Server 2008/2012, SuSE Linux, RedHat Linux, Oracle Linux, Oracle VM, HP-UX, IBM AIX, SUN Solaris, Vmware, Citrix XEN Server
10) Macierz musi być dostarczona z licencją na oprogramowanie wspierające  technologię typu multipath (obsługa nadmiarowości dla ścieżek transmisji danych pomiędzy macierzą i serwerem)
11) Macierz musi obsługiwać woluminy logiczne o maksymalnej pojemności minimum 128 TB.    
12) Wraz z macierzą należy dostarczyć oprogramowanie lub moduły programowe typu plug-in pozwalające na integracje macierzy w środowiskach Vmware w zakresie obsługi mechanizmów: Vmware VAAI, Vmware MultiPath IO – z subskrypcją do bezpłatnej aktualizacji w całym okresie obowiązywania gwarancji
13) Wraz z macierzą należy zapewnić wsparcie dla mechanizmów Off-loaded Data Transfer i Space Reclamation w środowiskach MS Windows
14) Wraz z macierzą należy zapewnić subskrypcję na bezpłatną aktualizację (możliwość bezpłatnego pobrania ze stron internetowych producenta)   oprogramowania wewnętrznego macierzy w całym okresie obowiązywania gwarancji    	Tak	Bez punktacji			
 8. 	Konfiguracja zarządzanie:
1) Komunikacja z  wbudowanym  oprogramowaniem zarządzającym macierzą musi być możliwa w trybie graficznym np. poprzez przeglądarkę WWW oraz w trybie tekstowym. 
2) Wbudowane oprogramowanie macierzy musi obsługiwać połączenia z modułem zarządzania macierzy poprzez szyfrowanie komunikacji protokołami: SSL dla komunikacji poprzez przeglądarkę WWW i protokołem SSH dla komunikacji poprzez CLI    	Tak	Bez punktacji			
9. 	1)	 Gwarancja: Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 60 miesięcznym okresem gwarancji z naprawą miejscu instalacji urządzenia i z gwarantowanym czasem skutecznego zakończenia naprawy najpóźniej w ciągu następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia awarii.
2)	Z racji specjalistycznego zastosowania i krytycznej roli urządzenia w infrastrukturze Zamawiającego wymagane jest dołączenie oświadczenia producenta macierzy, że oferowany sprzęt spełnia ten wymóg i jest objęty odpowiednimi pakietami serwisowymi producenta macierzy
3)	W przypadku wymiany, dyski twarde nie podlegają zwrotowi organizacji serwisowej;
4)	System musi zapewniać możliwość samodzielnego i automatycznego powiadamiania producenta i administratorów Zamawiającego o usterkach za pomocą wiadomości wysyłanych poprzez szyfrowany protokół 
5)	Możliwość bezpłatnego pobrania/dostępu do nowych poprawek i firmware do oferowanego modelu macierzy. Po zakończeniu okresu gwarancji musi być zapewniony przez producenta rozwiązania bezpłatny dostęp do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego oferowanej macierzy oraz do kolejnych wersji oprogramowania zarządzającego bez ograniczeń czasowych - Wymagane oświadczenie producenta macierzy, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. 
6)	System musi zapewniać możliwość samodzielnego i automatycznego powiadamiania producenta i administratorów Zamawiającego o usterkach za pomocą wiadomości wysyłanych poprzez szyfrowany protokół.
7)	Macierz musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta w UE. Macierz musi być fabrycznie nowa, nie dopuszcza się użycia macierzy odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych. Wymagane oświadczenie producenta macierzy, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg; 
8)	Urządzenie musi być wykonane zgodnie z europejskimi dyrektywami RoHS i WEEE stanowiącymi o unikaniu i ograniczaniu stosowania substancji szkodliwych dla zdrowia
9)	Możliwość odpłatnego wydłużenia gwarancji producenta do 7 lat w trybie onsite z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki 
10)	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta macierzy, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy podać nr telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej macierzy, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji.	Tak	Bez punktacji			
10.	W ramach instalacji macierzy w siedzibie Zamawiającego należy dokonać konfiguracji oprogramowania i sprzętu używanego przez Zamawiającego. Należy także dokonać weryfikacji oraz przetestować poprawność działania systemu HIS/RIS/PACS Zamawiającego korzystającego  z zasobów macierzy.	Tak	Bez punktacji			

Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:
a)	karty gwarancyjne,
b)	paszport techniczny,
c)	specyfikację katalogową (handlową) przedmiotu zamówienia,
d)	instrukcję użytkowania przedmiotu zamówienia w języku polskim,
e)	wykaz autoryzowanych punktów w okresie gwarancyjnym,
f)	zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym,
g)	wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji 
        przedmiotu zamówienia.