Załącznik nr 2 - WYMAGANIA DLA AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU DO ANALIZY PARAMETRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH I OSADU MOCZU

WARUNKI  GRANICZNE DLA  AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU DO ANALIZY PARAMETRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH I OSADU MOCZU

| Lp. | Określenie parametru | Wymóg | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator fabrycznie nowy- system dwumodułowy (osobno aparaty do badania fizyko-chemicznego i do elementów morfotycznych moczu), połączony ze sobą za pomocą podajnika umożliwiającego automatyczny transport próbek | TAK |  |
|  | Podłączenie dwukierunkowe automatycznego analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego na koszt Wykonawcy | TAK |  |
|  | Wbudowany czytnik kodów kreskowych do identyfikacji próbek | TAK |  |
|  | Wydajność min. 40 kompletnych oznaczeń /godz. | TAK |  |
|  | Kontrola moczu na dwóch poziomach, stabilność kontroli min. 3 miesiące po otwarciu | TAK |  |
|  | Automatyczna kontrola jakości QC z prezentacją graficzną | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru jednostek pomiaru dla testów paskowych i dla osadu w moczu (ul, w polu widzenia, w preparacie) | TAK |  |
|  | Automatyczna analiza ilościowa parametrów fizykochemicznych moczu min.: pH, azotyny, krew (erytrocyty), glukoza, bilirubina, urobilinogen, ketony, leukocyty, białko, określane automatycznie, min. 12 barw moczu. | TAK |  |
|  | Automatyczna ocena właściwości fizycznych moczu (barwa i przejrzystość). | TAK |  |
|  | Ciężar właściwego moczu mierzony refraktometrycznie | TAK |  |
|  | Wymagana czułość dla białka – poniżej 20 mg/dl, dla glukozy nie niższa niż 50mg/dl | TAK |  |
|  | Automatyczna funkcja nakrapiania moczu na testy paskowe Automatyczny transport testów do odczytu. | TAK |  |
|  | Automatyczne usuwanie zużytych pasków | TAK |  |
|  | Automatyczna mikroskopowe wykrywanie min 14 elementów komórkowych: erytrocyty; leukocyty; komórki nabłonków, bakterie; drożdże; wałeczki: szkliste, patologiczne; kryształy | TAK |  |
|  | Podgląd na status badania –zdjęcia elementów osadu badanej próbki z możliwością weryfikacji i ewentualnej manualnej korekty wyniku | TAK |  |
|  | Różnicowanie elementów morfotycznych moczu bez udziału cystometrii przepływowej | TAK |  |
|  | Bezodczynnikowa metoda analizy osadu moczu, wystandaryzowane, jednorazowe kuwety pomiarowe (płytki, kamerki), | TAK |  |
|  | Wykrywanie kryształów: kwasu moczowego, szczawianu wapnia, fosforany, niesklasyfikowane | TAK |  |
|  | Zasada pomiaru: Zautomatyzowana mikroskopia automatyczną klasyfikacją elementów upostaciowanych moczu | TAK |  |
|  | System rejestrujący i zachowujący w pamięci mikroskopowe pełne obrazy osadu moczu, nie jedynie pojedyncze elementy | TAK |  |

Załącznik nr 3 – PARAMETRY PUNKTOWANE

WARUNKI PUNKTOWANE DLA  AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU DO ANALIZY PARAMETRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH I OSADU MOCZU

| Lp. | Określenie parametru | Punkty | Odpowiedź Wykonawcy | Przyznane punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cały pomiar bez konieczności wirownia moczu lub wirówka wbudowana w system | TAK -10 NIE -0 |  |  |
|  | Flagowanie wyników patologicznych | TAK -20 NIE -0 |  |  |
|  | Automatyczne mycie aparatu np. pipety aspirującej | TAK -20 NIE -0 |  |  |
|  | Termin ważności pasków na badania fizyko-chemiczne moczu na pokładzie analizatora min 7 dni | TAK -10 NIE -0 |  |  |
|  | Wraz z wynikiem badania parametrów fizyko-chemicznych wyświetlany będzie na ekranie obraz paska po reakcji (pacjenci oraz kontrole) | TAK -10 NIE -0 |  |  |
|  | Kalibracja analizatora za pomocą rutynowych pasków używanych do pomiaru parametrów moczu pacjentów | TAK -10 NIE -0 |  |  |
|  | Klasyfikowanie elementów upostaciowanych moczu w oparciu o obrazy cyfrowe pełnych pól widzenia przy małym (x10) i dużym polu widzenia (x40) . Wbudowany zautomatyzowany mikroskop z obiektywami x10, x40, z automatycznym ustawieniem ostrości | TAK -10 NIE -0 |  |  |
|  | Pełnoekranowy podgląd pola widzenia obrazów osadu z mikroskopu | TAK -10 NIE -0 |  |  |

# Załącznik nr 4 – WYMAGANIA DOTYCZĄCE AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU DO ANALIZY PARAMETRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH I OSADU MOCZU

- Aplikacje do testów oraz instrukcje obsługi do aparatów w języku polskim mają być dostarczone wraz z aparatem

- W przypadku niedoszacowania przez Wykonawcę ilości kalibratorów, kontroli, płynów myjących, płuczących i materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania ilości badań ujętych w ofercie, będą one dostarczone przez Wykonawcę bezpłatnie.

- Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne powinny pochodzić od jednego producenta. Dopuszcza się materiały kontrolne od innego producenta pod warunkiem, że materiały kontrolne będą walidowane na oferowanych aparatach.

- Instalacja aparatu i gruntowne szkolenie pracowników na koszt Wykonawcy, z imiennymi certyfikatami  dla przeszkolonych pracowników.

- Przeglądy okresowe aparatu), nie rzadziej  niż raz w roku. Koszty materiałowe bezpłatne.

- Gwarancja i serwis całodobowy w okresie trwania umowy bezpłatny (spis telefonów kontaktowych),

- Ze względu na ukrytą wadę analizatora i niemożność jego dalszej eksploatacji jak również ze względu na postęp techniczny dopuszcza się w czasie trwania umowy wymianę sprzętu na nowy (nie starszy niż zaoferowany w przetargu).

- Wykonawca zapewnia bezpłatny udział w międzynarodowej, zewnętrznej niezależnej kontroli jakości  badania ogólnego moczu (min. 1x w miesiącu)

- Dostawa odczynników w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych. W razie potrzeby (w nagłych sytuacjach)  dostawa odczynników na życzenie zamawiającego w ciągu 24 godz. (dni robocze)

- Do oferty przetargowej proszę dołączyć instrukcję w języku polskim w celu weryfikacji podanych parametrów