# Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia - wymagania dla analizatorów, odczynników

I. WARUNKI GRANICZNE DLA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU  BIOCHEMICZNO- IMMUNOCHEMICZNEGO

|  | ANALIZATOR BIOCHEMICZNO - IMMUNOCHEMICZNY- SYSTEM ZINTEGROWANY Podać nazwę, typ, rok produkcji, wymiary aparatu |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry graniczne |
| Lp. | Określenie parametru | Wymóg | Odpowiedź Wykonawcy |
|  | Analizator fabrycznie nowy (2020/2021 r produkcji), zintegrowany system biochemiczno- immunochemiczny, sterowany z jednego stanowiska operatora. Wyposażony w jeden podajnik próbek, bez konieczności ręcznego przenoszenia próbek między aparatami. | TAK |  |
|  | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora, zgodnie z rekomendacjami producenta | TAK |  |
|  | Priorytetowe oznaczanie próbek "cito" | TAK |  |
|  | Podtrzymywanie zasilania (UPS) | TAK |  |
|  | Automatyczna identyfikacja próbek i odczynników za pomocą kodów kreskowych lub innej technologii | TAK |  |
|  | Podłączenie systemu biochemiczno- immunochemicznego do laboratoryjnego systemu informatycznego, z dwustronną transmisją danych | TAK |  |
|  | Wydajności części biochemicznej (bez ISE) systemu min. 600 oznaczeń na godz. Wydajność części immunochemicznej systemu min. 260 oznaczeń na godzinę | TAK |  |
|  | Stałe monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych | TAK |  |
|  | Elektroniczna aktualizacja on-line bazy danych (lub przy pomocy innych nośników elektronicznych, dostarczanych na koszt Wykonawcy) dotyczących m.in. oprogramowania, aplikacji, kalibratorów, kontroli. | TAK |  |
|  | Automatyczna detekcja skrzepu w próbce | TAK |  |
|  | Stała gotowość aparatu do wykonywania pracy przez 24h | TAK |  |
|  | Możliwość podawania próbek w probówkach pierwotnych różnych rozmiarów oraz naczynkach wtórnych i pediatrycznych (objętość martwa nie większa niż 50µl) | TAK |  |
|  | Możliwość wstawiania na pokład odczynników dla co najmniej 40 oznaczeń w części biochemicznej oraz co najmniej 40 oznaczeń w części immunochemicznej | TAK |  |
|  | Automatyczna procedura czyszczenia analizatora wraz z ich rejestracją | TAK |  |
|  | System wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości. Analizator posiada wbudowany moduł obróbki statystycznej dla prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości, karty kontrolne Levey’a Jenningsa | TAK |  |
|  | Odczynniki, kontrole, kalibratory , wszystkie odczynniki myjące, płuczące posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i długie terminy ważności – minimum 6 miesięcy | TAK |  |
|  | Kalibracja testów immunochemicznych przy użyciu maksymalnie dwóch kalibratorów | TAK |  |
|  | Możliwość dostawiania próbek i odczynników bez przerywania pracy analizatora | TAK |  |
|  | Wszystkie odczynnik immunochemiczne zarówno główne jak i pomocnicze gotowe do użycia | TAK |  |

II.  WARUNKI GRANICZNE DLA ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO Z ISE (BACK-UP)

|  | ANALIZATOR BIOCHEMICZNY- Back-up Podać nazwę, typ, rok produkcji, wymiary aparatu |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry graniczne |
| Lp. | Określenie parametru | Wymóg | Odpowiedź Wykonawcy |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2016 rok, wyposażony w moduł ISE. | TAK |  |
|  | Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie „pacjent po pacjencie". | TAK |  |
|  | Podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego, z dwustronną transmisją danych na koszt Wykonawcy | TAK |  |
|  | Wydajności minimalna, (bez ISE), min 300 oznaczeń na godz. | TAK |  |
|  | Metody pomiaru: fotometryczne, kinetyczne, potencjometryczne, ISE - minimum Na+, K+, Cl-, przy użyciu bezobsługowych (nie wymagających uzupełniania płynów) pojedynczych elektrod | TAK |  |
|  | Automatyczna detekcja skrzepu w próbce badanej | TAK |  |
|  | Analiza w fazie ciekłej | TAK |  |
|  | Podawania próbek w probówkach pierwotnych różnych rozmiarów oraz naczynkach wtórnych i pediatrycznych | TAK |  |
|  | Chłodzenie odczynników zgodnie z rekomendacjami producenta | TAK |  |
|  | Podtrzymywanie zasilania (UPS) | TAK |  |
|  | Barkodowe identyfikowanie próbek i odczynników | TAK |  |
|  | Stałe monitorowanie poziomu odczynników i materiałów zużywalnych | TAK |  |
|  | Wykonywania badań przez 24h | TAK |  |
|  | Automatyczne rozcieńczanie bądź zmiana objętości próbki po przekroczeniu liniowości metody | TAK |  |
|  | Odczynniki , kontrole, kalibratory , wszystkie odczynniki myjące, płuczące posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i długie terminy ważności – minimum 6 miesięcy | TAK |  |
|  | Aparaty wyposażone w automatyczne podajniki próbek w statywach. Możliwość dostawiania próbek odczynników bez potrzeby wprowadzenia analizatora w tryb Stand-by lub Stop | TAK |  |
|  | Statywy na próbki badane zróżnicowane kolorystycznie z możliwością różnicowania materiału automatycznie przez analizator na podstawie koloru lub oznakowania statywu | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy fotometru min. 349- 800 nm | TAK |  |

III. WARUNKI GRANICZNE DLA ANALIZATORA PCR IDENTYFIKUJĄCEGO RNA WIRUSA SARS -COV-2 W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM

|  | ANALIZATOR PCR IDENTYFIKUJĄCY RNA WIRUSA SARS -COV-2 W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM Podać nazwę, typ, rok produkcji, wymiary aparatu |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry graniczne |
| Lp. | Określenie parametru | Wymóg | Odpowiedź Wykonawcy |
|  | Szybki analizator PCR identyfikujący RNA wirusa SARS -CoV-2 – 3 sztuki | TAK |  |
|  | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nie powystawowy, wolny od wad fizycznych, prawnych oraz nieobciążony prawami osób trzecich. | TAK |  |
|  | Sprzęt prowadzący jednocześnie izolację, amplifikację i detekcję kwasów nukleinowych metodą real time PCR dla pojedynczej próbki w czasie do 20 min zarówno dla pozytywnego jaki i negatywnego wyniku | TAK |  |
|  | Sprzęt zaprojektowany do wykonywania badań w trybie "cito" | TAK |  |
|  | System całkowicie zamknięty zwalidowany do przeprowadzania badań z wykorzystaniem odczynników gotowych do użycia. | TAK |  |
|  | Zintegrowany ze sprzętem skaner kodów kreskowych umożliwiający wprowadzenie danych dotyczących nazwy, numeru serii i daty ważności próbek testowych, próbek badanych operatora (przy logowaniu) | TAK |  |
|  | Funkcja wykonywania testów multiplex. | TAK |  |
|  | Automatyczna interpretacja danych. | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie numeru serii testu i kontroli. | TAK |  |
|  | Czujnik objętość potwierdzający wystarczającą ilość użytego materiału badawczy. | TAK |  |
|  | Wyświetlany i nagrywany komunikat o błędach. | TAK |  |
|  | Zabezpieczony loginem i hasłem dostęp do wykonywania badania i przeglądu wyników. | TAK |  |
|  | Funkcja przechowywania w pamięci aparatu ponad 20 000 wyników testów z datą i godziną ich wykonania. | TAK |  |
|  | Sprzęt posiadający znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE oraz powiadomienie Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. | TAK |  |
|  | Czujnik objętości potwierdzający wystarczającą ilość użytego materiału badanego. | TAK |  |
|  | Poziom detekcji nie większy niż 12 kopii na ml | TAK |  |
|  | Obowiązkowa walidacja wymazówek na 0.9% NaCl | TAK |  |
|  | Wykrycie regionu wirusa ORF1 a,b i gen N | TAK |  |
|  | Z walidowane do aparatu wymazówki | TAK |  |
|  | Sprzęt nie wymaga użycia komputera, pipet automatycznych, mieszadła , wirówki | TAK |  |
|  | Maksymalne wymiary 20x15x25 cm (w. x sz .x dł.) – podać wymiary | TAK |  |
|  | Urządzenia zasilające (UPS) do każdego z analizatorów o parametrach: max możliwa do konfiguracji moc większa bądź równa 650 W, moc rzeczywista min. 400 W, napięcie operacyjne wejścia – min. 160 W, max – 286 W, słyszalny alarm (niskiego stanu akumulatora, alarm przeciążenia), ochrona przed nagłym wzrostem napięcia, wydajność min. 98,9%, częstotliwość danych wejściowych 50/60, max natężenie prądu – 7A | TAK |  |
|  | Obsługa sprzętu za pomocą intuicyjnego ekranu dotykowego i klawiszy funkcyjnych | TAK |  |

Załącznik nr 3 WARUNKI PUNKTOWANE DLA ANALIZATORÓW BIOCHEMICZNYCH

I  IMMUNOCHEMICZNEGO

| Lp. | Określenie parametru | Punkty | Odpowiedź Wykonawcy | Przyznane punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wszystkie odczynniki (reagenty) płynne gotowe do użycia (dotyczy analizatorów do biochemii i immunochemii) | Wszystkie odczynniki gotowe do użycia | 10 |  |  |
|  |  | 1-3 odczynników wymaga przygotowania | 5 |  |  |
|  |  | Powyżej 3odczynników wymaga przygotowania | 0 |  |  |
|  | Szybkość uzyskania wyniku z troponin wysokoczułej do 12 min | TAK -40 NIE - 0 |  |  |
|  | Objętość próbki aspirowana do pojedynczego oznaczenia nie większa niż 50 ul - dotyczy badań immunochemicznych | Nie więcej niż 50 ul | 10 |  |  |
|  |  | Powyżej 50 ul | 0 |  |  |
|  | Odczynniki do oznaczenia TSH, FT3, FT4 posiadające określone przez producenta specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci i kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach | TAK -10 NIE -0 |  |  |
|  | Odczynnik do Beta HCG ma dawać informację zarówno jako marker nowotworowy jak i test ciążowy | TAK -10 NIE -0 |  |  |
|  | Analizatory biochemiczne (podstawowy i back-up) w pełni kompatybilne odczynnikowo ze sobą ( te same zestawy odczynnikowe, kalibratory i kontrole, płyny myjące, płuczące) | TAK -20 NIE -0 |  |  |