# Załącznik nr 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wykonawca przy oferowaniu aparatów: immunochemicznego, oraz dwóch biochemicznych (główny i back-up), dostarczy i podłączy stację uzdatniania wody oraz doposaży Dział Diagnostyki Laboratoryjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju w odpowiednie stoły pod aparaty ewentualnie biurka. (do uzgodnienia).

Wykonawca ma tak dobrać analizatory, aby zapewnić swobodę poruszania się personelowi oraz

nieograniczony dostęp do wszystkich analizatorów w hali aparaturowej.

- Wykonawca doposaży laboratorium  w dwie wirówki laboratoryjne:  wirówki z rotorem horyzontalnym z opcją wirowania probówek w ilości niemniejszej niż  28x10-11ml Wirówki nie starsze niż 2 letnie. Całość kosztów doposażenia ponosi Wykonawca.

Wirówki powinny posiadać

- bezobsługowy silnik indukcyjny

- intuicyjny układ nastawiania parametrów wirowania

- wyświetlacz LCD

- regulacja prędkości / RCF

- regulacja czasu wirowania

- tryb pracy ciągłej

- praca w trybie „SHORT”

- efektywny system wentylacji

- szeroka gama wirników i dodatkowego wyposażenia

- komora wirowania ze stali nierdzewnej

- sygnalizacja niewyważenia

- blokada pokrywy podczas wirowania

- blokada startu przy otwartej pokrywie

- awaryjne otwieranie pokrywy

- zabezpieczenie termiczne silnika

- produkt zgodny z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa EN-61010-1 i EN-61010-2-020, EN-61010-2-101

- pojemność: 800 ml

- zakres prędkości: 100 ÷ 4500 rpm

- Wraz z analizatorami immunochemicznym i biochemicznymi Wykonawca dostarczy, zainstaluje, wdroży na własny koszt laboratoryjny system informatyczny zgodnie z wymaganiami granicznymi dotyczącymi laboratoryjnego systemu informatycznego, przeszkoli personel oraz podepnie analizatory aktualnie pracujące w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej oraz dostarczane przez siebie analizatory,  zgodnie z załącznikiem nr 4

- Wykonawca dostarczy po przetargu do laboratorium komplet wymaganych dokumentów (karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, kopie wszystkich posiadanych certyfikatów dotyczących oferty) w formie papierowej w osobnych segregatorach (skoroszytach).

- Wszystkie odczynniki muszą posiadać znak CE.

- Ulotki odczynnikowe oraz instrukcje obsługi do aparatów w języku polskim mają być dostarczone wraz z aparatem.

- W przypadku niedoszacowania przez Wykonawcę ilości kalibratorów, kontroli, płynów myjących, płuczących i materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania ilości badań ujętych w ofercie, będą one dostarczone przez Wykonawcę bezpłatnie.

- Do kosztów należy doliczyć koszt materiałów zużywalnych, wykonywanych kontroli i kalibracji.

- Oferowane do danego aparatu odczynniki, kalibratory powinny pochodzić od jednego producenta. Dopuszcza się max. 15% odczynników i kalibratorów innych producentów niż producent odczynnika pod warunkiem, że posiadają walidację producenta dopuszczającą do użycia na oferowanym analizatorze. Dopuszcza się materiały kontrolne od innego producenta pod warunkiem, że materiały kontrolne będą walidowane na oferowanych aparatach.

- Zamawiający dopuszcza się dostarczanie i podpięcie do LIS dodatkowego analizatora innego producenta.

- Analizatory muszą być zabezpieczone UPS.

- Oznaczenia biochemiczne i immunologiczne na obecnie dzierżawionym analizatorze będą wykonywane do wyczerpania odczynników, nie dłużej niż 3 m-ce.

- Instalacja aparatów i gruntowne szkolenie pracowników na koszt Wykonawcy, z imiennymi certyfikatami  dla przeszkolonych pracowników.

- Przeglądy okresowe wszystkich aparatów, wirówek, laboratoryjnego systemu informatycznego oraz jego wyposażenia (drukarki, serwer, monitory), nie rzadziej  niż raz w roku, ISE co pół roku. Koszty materiałowe, poza wymienionymi w formularzu asortymentowo-cenowym, bezpłatne.

- Gwarancja i serwis całodobowy w okresie trwania umowy bezpłatny (spis telefonów kontaktowych),

- Ze względu na ukrytą wadę analizatorów, wirówek oraz wyposażenia laboratoryjnego systemu informatycznego, stację uzdatniania wody  i niemożność jego dalszej eksploatacji jak również ze względu na postęp techniczny dopuszcza się w czasie trwania umowy wymianę sprzętu na nowy (nie starszy niż zaoferowany w przetargu).

- W przypadku awarii aparatu Wykonawca zapewni wykonanie badań na własny koszt w sąsiednim laboratorium (Chmielnik, Pińczów). W przypadku przedłużającej się awarii (powyżej 5 dni) Wykonawca dostarczy aparat zastępczy do czasu usunięcia awarii.

- Wykonawca zabezpiecza utylizację opakowań po substancjach toksycznych i niebezpiecznych.

- Wykonawca zapewnia bezpłatny udział w międzynarodowej, zewnętrznej niezależnej kontroli jakości  biochemicznej, immunochemicznej w poszerzonych pakietach dostępnych na rynku (min. 2x w miesiącu)

- Dostawa odczynników w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych. W razie potrzeby (w nagłych sytuacjach)  dostawa odczynników na życzenie zamawiającego w ciągu 24 godz. (dni robocze).

- Jeżeli zajdzie taka potrzeba, na czas deinstalacji analizatorów aktualnie pracujących i instalacji nowych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości wykonywanych badań przez laboratorium – na czas wymiany analizatorów doposaży laboratorium w mniejsze analizatory  lub zapewni wykonywanie badań w sąsiednim laboratorium na swój koszt.

- Wykonawca zapewnia w czasie trwania umowy bezpłatny udział (koszty uczestnictwa, zakwaterowania) dla min dwóch pracowników laboratorium we wszystkich szkoleniach organizowanych zarówno przez siebie indywidualnie, jak również w tych, w których będzie współorganizatorem lub sponsorem.